## 文档目录
独立留出测试集文档目录
文档ID | 标题 | 分类 | 发布机构 | 发布日期 | 文件类型 | 来源URL | 本地文件名 | 状态 | 处理说明
DOC001 | 医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版） | software_lifecycle | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 2022-03-10 | PDF | https://www.cncsdr.org/ggtz/ggzz/202203/t20220311_304189.html | DOC001_CMDE_software_guidance_2022.pdf | Validated | 原始PDF参与检索；已完成表格修复、人工检查与检索验证
DOC002 | 医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版） | access_control_and_security | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 2022-03-10 | PDF | https://www.cncsdr.org/ggtz/ggzz/202203/t20220311_304187.html | DOC002_CMDE_cybersecurity_guidance_2022.pdf | Validated | 原始PDF参与检索；已完成人工检查与检索验证
DOC003 | 医疗器械生产质量管理规范附录 独立软件 | software_lifecycle | 国家药品监督管理局 | 2019-07-12 | PDF | https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/ylqxggtg/ylqxqtggtg/20190712113301132.html | DOC003_NMPA_independent_software_GMP_2019.pdf | Validated | 原始PDF参与检索；已完成人工检查与检索验证
DOC004 | 医疗器械生产质量管理规范独立软件现场检查指导原则 | software_testing | 国家药品监督管理局综合司 | 2020-06-04 | PDF+Markdown | https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjylqx/20200604162801601.html | DOC004_NMPA_software_inspection_guideline_2020.pdf | Validated | 原始PDF留档；RAGFlow标题切片版Markdown参与检索
DOC005 | 医疗器械注册质量管理体系核查指南 | requirements_and_traceability | 国家药品监督管理局 | 2022-10-10 | PDF | https://www.nmpa.gov.cn/ylqx/ylqxggtg/20221010110514148.html | DOC005_NMPA_registration_QMS_inspection_2022.pdf | Validated | 正文参与检索；附表重复分块已关闭

## 使用说明
独立留出测试集使用说明
测试目的 | 使用30道未参与检索参数、切片和提示词优化的新题，评估系统在陌生问法与新条款上的泛化能力。
冻结配置 | 相似度阈值0.20；向量权重0.50；全文权重0.50；Top N=8；Rerank=qwen3-rerank。
防止泄漏 | 首次测试结束并归档结果前，不得根据H001-H030修改切片、添加相关问题、调整检索参数或修改回答提示词。
首次运行 | 先运行3题冒烟测试，再一次性运行全部30题。每题使用独立会话，保存完整回答、引用顺序和相似度。
评分流程 | 先计算严格Top-1/Top-3，再运行LLM裁判；最后仅人工复核低分题、无引用题和裁判争议题。
结果解释 | 本工作簿是独立留出集。若测试后据此优化系统，应把本批题转为回归集，并另建新的留出集验证后续版本。
执行顺序
1. 确认RAGFlow最终配置与“参数记录”一致。
2. 锁定H001-H030，不提前在聊天页面试问。
3. 运行3题冒烟测试，确认API、引用解析和输出路径正常。
4. 一次性运行30题并保存JSON/CSV。
5. 运行自动裁判，人工复核异常题后填写“评测记录”。
6. 将原始结果永久归档，之后才允许针对失败题优化。

## 评测题集
医疗器械软件测试知识库独立留出测试题集（v1）
问题ID | 预期文档 | 主题 | 难度 | 问题类型 | 评测问题 | 预期定位 | 标准答案要点 | 状态 | 备注
H001 | DOC001 | 软件版本 | 综合 | 比较问答 | 软件发布版本与软件完整版本分别反映哪些更新类型，它们发生变化时注册处理有何不同？ | 二、主要概念（七）软件版本 | 软件发布版本仅体现重大增强类更新，改变表示发生重大更新，应申请变更注册；软件完整版本体现重大、轻微增强、纠正类更新及软件构建。完整版本改变但发布版本未变表示仅发生轻微更新，由质量管理体系控制，无需申请变更注册。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H002 | DOC001 | 算法功能用途 | 中等 | 关系问答 | 软件算法、软件功能和软件用途之间是什么关系，为什么以软件功能作为安全有效性评价主线？ | 二、主要概念（八）软件算法、软件功能、软件用途 | 算法与功能、功能与用途均为多对多关系；算法对用户内在不可见，功能和用途外在可见。软件功能连接算法与用途，因此以软件功能作为安全有效性评价主线。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H003 | DOC001 | 注册单元 | 综合 | 规则问答 | 独立软件注册单元应依据哪些原则划分，管理类别不同但技术上无法拆分时如何申报？ | 七、技术考量（一）注册单元与检测单元｜1.注册单元划分原则 | 独立软件以管理类别、预期用途和功能模块划分注册单元。不同管理类别原则上作为不同注册单元；技术上无法拆分时可作为一个注册单元，并按较高管理类别申报。不同预期用途应分开，功能庞大复杂时按平台功能和特定功能等模块划分。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H004 | DOC001 | 检测单元 | 综合 | 场景问答 | 同一独立软件存在多个运行环境、多个发布版本或不同类型核心算法时，检测单元应如何划分？ | 七、技术考量（一）注册单元与检测单元｜2.检测单元划分原则 | 检测单元原则上与注册单元相同；多个互不兼容的运行环境（含云计算）或互不涵盖的发布版本应分别作为检测单元。核心功能相同但核心算法类型不同的，各类算法对应的核心功能均需检测，检测对象是核心功能而非算法。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H005 | DOC001 | 云计算 | 综合 | 材料问答 | 医疗器械软件使用云计算时，应明确哪些技术特征，并如何控制云服务商及服务终止风险？ | 七、技术考量（四）云计算 | 应明确服务模式、部署模式、配置、核心功能、数据接口和网络安全保证等技术特征；结合服务资质、服务协议选择云服务商，协议明确网络安全及患者数据与隐私保护责任。应在云环境开展验证确认，维护计划涵盖更新，并明确服务终止时的无损数据迁移方案。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H006 | DOC001 | 互操作性 | 综合 | 披露要求 | 对于具有互操作性的软件接口，说明书和标签分别应披露哪些信息？ | 七、技术考量（八）互操作性 | 说明书应逐项说明每个接口的预期用户、使用场景、预期用途、技术特征、使用限制和故障应对措施；标签应根据风险控制要求明确关键软件接口的技术特征和使用限制。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H007 | DOC002 | 网络安全验证确认 | 中等 | 列表问答 | 网络安全验证与确认可采用哪些典型活动，并应如何针对不同网络威胁选择技术手段？ | 二、主要概念（五）网络安全验证与确认 | 典型活动包括源代码安全审核、威胁建模、漏洞扫描、渗透测试和模糊测试等。应针对读取、操作、欺骗、泛洪、重定向、勒索等不同威胁，选择访问控制、关闭端口与服务、加密、签名、校验、防火墙、入侵检测和恶意代码防护等适宜手段。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H008 | DOC002 | 网络安全追溯 | 中等 | 关系问答 | 网络安全可追溯性分析需要追踪哪些对象，并评价这些关系的哪些属性？ | 二、主要概念（六）网络安全可追溯性分析 | 应追踪网络安全需求、网络安全设计、源代码、网络安全测试和网络安全风险管理之间的关系，分析关系的正确性、一致性、完整性和准确性，并贯穿网络安全生存周期。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H009 | DOC002 | 事件应急响应 | 综合 | 流程问答 | 网络安全事件应急响应预案应覆盖哪些阶段，事件发生后还需开展哪些管理活动？ | 二、主要概念（七）网络安全事件应急响应 | 预案应覆盖计划与准备、探测与报告、评估与决策、应急响应实施、总结与改进。应建立响应团队，按严重、紧迫和影响范围分类分级，验证并记录响应措施，及时告知用户；适用时按不良事件和召回法规处理，必要时向网络安全主管部门报告。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H010 | DOC002 | 网络安全责任 | 综合 | 责任问答 | 医疗器械与非预期设备或系统连接时，注册申请人的网络安全责任是否可以免除，应持续履行哪些职责？ | 三、基本原则（一）网络安全定位 | 不能免除。注册申请人应保证产品自身网络安全，明确预期网络环境和电子接口要求，持续监测、评估、应对和分享网络安全风险，并与用户、信息技术服务商等利益相关方合作。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H011 | DOC002 | 现成软件安全 | 综合 | 比较问答 | 现成软件组件与外部软件环境的网络安全关注重点有何不同，外部软件环境补丁应如何控制？ | 五、技术考量（一）现成软件 | 现成软件组件重点关注其网络安全问题对医疗器械使用效果的影响，安全性级别判定需纳入考量；外部软件环境重点关注补丁对安全有效性的影响，其安全性级别通常无需纳入判定。网络安全补丁属于设计变更，应对医疗器械进行验证和确认。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H012 | DOC002 | 医疗数据出境 | 中等 | 合规问答 | 境内收集和产生的医疗数据确需向境外提供时，应遵循什么存储与安全评估原则？ | 五、技术考量（二）医疗数据出境 | 重要数据、个人信息和人类遗传资源信息原则上应在境内存储；业务确需向境外提供时，应按相关规定开展安全评估审核。医疗数据通常属于重要数据，敏感医疗数据还含个人信息，应同时符合相应出境安全评估规定。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H013 | DOC003 | 软件风险管理 | 中等 | 要求问答 | 软件风险管理应识别和控制哪些方面的风险，并在生存周期中如何实施？ | 2.3.3 | 应依据风险管理控制程序，对软件功能、接口、用户界面、现成软件和网络安全等风险进行识别、分析、评价、控制和监测，并贯穿软件生存周期全过程。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H014 | DOC003 | 配置与版本管理 | 综合 | 控制问答 | 软件配置管理程序和版本命名规则分别需要控制哪些内容？ | 2.3.4—2.3.5 | 配置管理程序应规范软件版本、源代码、文件、工具和现成软件，规定配置标识、变更控制和配置状态记录，并使用工具贯穿生存周期。版本命名规则应覆盖软件、现成软件和网络安全的全部更新类型，字段含义明确、无歧义矛盾，版本变更须符合规则。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H015 | DOC003 | 现成软件使用 | 综合 | 要求问答 | 现成软件使用文件应规定哪些活动，遗留软件和开源软件还需满足什么附加要求？ | 2.3.7 | 应规定风险管理、验证确认、缺陷管理、追溯、更新、配置、文件记录和网络安全保证等活动。遗留软件还需评估现有文件、上市后使用、投诉、不良事件和召回；开源软件应遵循相应开源许可协议。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H016 | DOC003 | 用户测试 | 综合 | 测试要求 | 用户测试应在何种环境实施，需要形成哪些输出并分析哪些追溯关系？ | 2.3.15 | 应依据计划在真实或模拟使用环境实施，涵盖现成软件和网络安全要求，形成经批准的用户测试记录、测试报告和评审记录并适时更新；追溯分析用户测试与用户需求、用户测试与风险管理的关系。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H017 | DOC003 | 软件发布交付 | 综合 | 流程问答 | 软件发布应控制哪些活动，物理交付与网络交付的要求有何不同？ | 2.5.1—2.5.2 | 发布应控制产品文件创建、产品与文件归档备份、版本识别标记、交付形式评估验证和病毒防护，保证可重复性。物理交付还控制复制、许可授权及存储媒介包装、标记和防护；网络交付控制产品标记、许可授权和网络安全保证。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H018 | DOC003 | 安全事件响应 | 中等 | 要求问答 | 网络安全事件应急响应文件应规定哪些活动并保留什么证据？ | 2.8.2 | 文件应规定网络安全事件风险管理、应急响应措施验证、用户告知和召回等活动，并保持相关记录。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H019 | DOC004 | 用户测试人员 | 基础 | 检查问答 | 现场检查用户测试人员能力时，应核实什么要求并查看哪些证明材料？ | 1.9.1 | 应核实用户测试人员具有适宜的软件产品使用经验，或经过培训具备适宜使用技能；查看其岗位职责书、简历和培训记录。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H020 | DOC004 | 文件控制 | 综合 | 检查问答 | 现场检查质量体系文件控制时，应确认哪些文件生命周期活动和防误用措施？ | 4.2.2—4.2.4 | 确认起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁按程序管理，并有分发、撤销、复制和销毁记录；更新修订经过评审批准且状态可识别；分发使用适宜文本，撤销或作废文件有标识以防误用。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H021 | DOC004 | 软件设计 | 综合 | 检查问答 | 现场检查软件设计活动时，应查看哪些文件、记录和可追溯关系？ | 5.10.1 | 查看软件设计相关文件和软件设计规范/SDS，适用时确认明确强制性标准要求；抽查评审记录和追溯记录，确认设计涵盖架构、功能、性能、算法、接口、界面、单元和网络安全，并分析软件设计与软件需求的关系。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H022 | DOC004 | 云计算协议 | 基础 | 检查问答 | 企业使用云计算服务时，现场检查质量协议应确认哪些责任承担要求？ | 6.6.1 | 查看云计算服务协议，确认明确网络安全保证以及患者数据与隐私保护等责任承担要求。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H023 | DOC004 | 软件发布 | 综合 | 检查问答 | 现场检查软件发布与交付时，应核实哪些文件、记录以及物理和网络交付要求？ | 7.2.1—7.3.1 | 查看发布文件及记录，核实文件创建、归档备份、版本识别标记、交付评估验证、病毒防护和发布可重复性。物理交付核实复制、授权、媒介包装标记防护；网络交付核实产品标记、许可授权和网络安全保证。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H024 | DOC004 | 应急响应检查 | 中等 | 检查问答 | 现场检查网络安全事件应急响应时，应查看哪些文件规定和活动记录？ | 11.7.1 | 查看应急响应文件是否规定网络安全事件风险管理、应急响应措施验证、用户告知和召回等活动；适用时现场抽查相关记录。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H025 | DOC005 | 研发原始记录 | 中等 | 记录问答 | 除直接输出的试验数据外，设计开发原始资料还应保留哪些辅助记录？ | 4.4.2 | 还应保留主要物料领用、仪器设备使用、称量、配制等辅助记录；开展临床试验时，还应保留试验器械或试剂的出库、储运、回收处置等记录。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H026 | DOC005 | 验证原始资料 | 基础 | 记录问答 | 设计和开发验证活动的详细原始数据资料应包括哪些内容？ | 4.5.7 | 应保存验证方案、验证报告、验证记录（如测试数据、样品处理记录）以及辅助记录等。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H027 | DOC005 | 主要物料采购 | 综合 | 追溯问答 | 主要原材料采购的时间、数量、合格证明和采购记录应满足哪些真实性与追溯要求？ | 4.6.3—4.6.4 | 购入或供货时间应与产品生产时间对应，数量满足生产需求，并有检验报告或合格证明；采购记录应符合产品设计需求和采购协议，做到真实、准确、完整和可追溯。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H028 | DOC005 | 检验记录 | 综合 | 材料问答 | 注册检验和临床试验相关产品应保存哪些检验资料，部分项目委托检验时还需提供什么？ | 4.8.5 | 应保存进货、过程和成品检验的原始记录、检验报告或证书，以及检验方法确认或验证记录；部分项目委托检验时，还应有相关项目检验报告和委托检验协议。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H029 | DOC005 | 委托生产协议 | 综合 | 协议问答 | 委托生产协议至少应覆盖哪些质量管理和过程控制事项？ | 4.9.3 | 至少包括受托方生产条件、技术文件转移、物料采购控制、生产工艺和过程控制、成品检验、产品放行、文件与记录、变更控制和质量管理体系审核，并明确双方权利、义务和责任。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片
H030 | DOC005 | 委托生产沟通 | 综合 | 场景问答 | 委托生产过程中发生设计、采购或受托方质量体系变更时，双方应如何沟通和评估？ | 4.9.14 | 申请人与受托方应建立有效沟通机制；设计、采购等变更应及时通知受托方并监督执行。受托方质量体系发生可能影响产品质量的变更时，应及时告知申请人并开展联合评估。 | 已冻结 | 独立留出题；首次归档前禁止据此调参或改切片

## 评测记录
RAGFlow独立留出集检索与回答评测记录
问题ID | 评测问题 | 预期文档 | 预期定位 | 实际Top1文档 | 实际Top1定位 | Top1命中 | Top3命中 | 引用正确 | 回答准确度(0-2) | 是否幻觉 | 测试状态 | 综合得分 | 测试日期 | 备注
H001 | 软件发布版本与软件完整版本分别反映哪些更新类型，它们发生变化时注册处理有何不同？ | DOC001 | 二、主要概念（七）软件版本 | [7 empty] | 待测试
H002 | 软件算法、软件功能和软件用途之间是什么关系，为什么以软件功能作为安全有效性评价主线？ | DOC001 | 二、主要概念（八）软件算法、软件功能、软件用途 | [7 empty] | 待测试
H003 | 独立软件注册单元应依据哪些原则划分，管理类别不同但技术上无法拆分时如何申报？ | DOC001 | 七、技术考量（一）注册单元与检测单元｜1.注册单元划分原则 | [7 empty] | 待测试
H004 | 同一独立软件存在多个运行环境、多个发布版本或不同类型核心算法时，检测单元应如何划分？ | DOC001 | 七、技术考量（一）注册单元与检测单元｜2.检测单元划分原则 | [7 empty] | 待测试
H005 | 医疗器械软件使用云计算时，应明确哪些技术特征，并如何控制云服务商及服务终止风险？ | DOC001 | 七、技术考量（四）云计算 | [7 empty] | 待测试
H006 | 对于具有互操作性的软件接口，说明书和标签分别应披露哪些信息？ | DOC001 | 七、技术考量（八）互操作性 | [7 empty] | 待测试
H007 | 网络安全验证与确认可采用哪些典型活动，并应如何针对不同网络威胁选择技术手段？ | DOC002 | 二、主要概念（五）网络安全验证与确认 | [7 empty] | 待测试
H008 | 网络安全可追溯性分析需要追踪哪些对象，并评价这些关系的哪些属性？ | DOC002 | 二、主要概念（六）网络安全可追溯性分析 | [7 empty] | 待测试
H009 | 网络安全事件应急响应预案应覆盖哪些阶段，事件发生后还需开展哪些管理活动？ | DOC002 | 二、主要概念（七）网络安全事件应急响应 | [7 empty] | 待测试
H010 | 医疗器械与非预期设备或系统连接时，注册申请人的网络安全责任是否可以免除，应持续履行哪些职责？ | DOC002 | 三、基本原则（一）网络安全定位 | [7 empty] | 待测试
H011 | 现成软件组件与外部软件环境的网络安全关注重点有何不同，外部软件环境补丁应如何控制？ | DOC002 | 五、技术考量（一）现成软件 | [7 empty] | 待测试
H012 | 境内收集和产生的医疗数据确需向境外提供时，应遵循什么存储与安全评估原则？ | DOC002 | 五、技术考量（二）医疗数据出境 | [7 empty] | 待测试
H013 | 软件风险管理应识别和控制哪些方面的风险，并在生存周期中如何实施？ | DOC003 | 2.3.3 | [7 empty] | 待测试
H014 | 软件配置管理程序和版本命名规则分别需要控制哪些内容？ | DOC003 | 2.3.4—2.3.5 | [7 empty] | 待测试
H015 | 现成软件使用文件应规定哪些活动，遗留软件和开源软件还需满足什么附加要求？ | DOC003 | 2.3.7 | [7 empty] | 待测试
H016 | 用户测试应在何种环境实施，需要形成哪些输出并分析哪些追溯关系？ | DOC003 | 2.3.15 | [7 empty] | 待测试
H017 | 软件发布应控制哪些活动，物理交付与网络交付的要求有何不同？ | DOC003 | 2.5.1—2.5.2 | [7 empty] | 待测试
H018 | 网络安全事件应急响应文件应规定哪些活动并保留什么证据？ | DOC003 | 2.8.2 | [7 empty] | 待测试
H019 | 现场检查用户测试人员能力时，应核实什么要求并查看哪些证明材料？ | DOC004 | 1.9.1 | [7 empty] | 待测试
H020 | 现场检查质量体系文件控制时，应确认哪些文件生命周期活动和防误用措施？ | DOC004 | 4.2.2—4.2.4 | [7 empty] | 待测试
H021 | 现场检查软件设计活动时，应查看哪些文件、记录和可追溯关系？ | DOC004 | 5.10.1 | [7 empty] | 待测试
H022 | 企业使用云计算服务时，现场检查质量协议应确认哪些责任承担要求？ | DOC004 | 6.6.1 | [7 empty] | 待测试
H023 | 现场检查软件发布与交付时，应核实哪些文件、记录以及物理和网络交付要求？ | DOC004 | 7.2.1—7.3.1 | [7 empty] | 待测试
H024 | 现场检查网络安全事件应急响应时，应查看哪些文件规定和活动记录？ | DOC004 | 11.7.1 | [7 empty] | 待测试
H025 | 除直接输出的试验数据外，设计开发原始资料还应保留哪些辅助记录？ | DOC005 | 4.4.2 | [7 empty] | 待测试
H026 | 设计和开发验证活动的详细原始数据资料应包括哪些内容？ | DOC005 | 4.5.7 | [7 empty] | 待测试
H027 | 主要原材料采购的时间、数量、合格证明和采购记录应满足哪些真实性与追溯要求？ | DOC005 | 4.6.3—4.6.4 | [7 empty] | 待测试
H028 | 注册检验和临床试验相关产品应保存哪些检验资料，部分项目委托检验时还需提供什么？ | DOC005 | 4.8.5 | [7 empty] | 待测试
H029 | 委托生产协议至少应覆盖哪些质量管理和过程控制事项？ | DOC005 | 4.9.3 | [7 empty] | 待测试
H030 | 委托生产过程中发生设计、采购或受托方质量体系变更时，双方应如何沟通和评估？ | DOC005 | 4.9.14 | [7 empty] | 待测试

## 指标看板
独立留出测试集评测指标看板
使用流程：冻结当前配置后一次性运行H001-H030；在“评测记录”中填写结果，看板自动计算Top-1/Top-3、引用正确率、回答准确率、幻觉率和平均得分。
题目总数 |  |  | 已完成 |  |  | 完成率
Top-1命中率 |  |  | Top-3命中率 |  |  | 引用正确率
回答准确率 |  |  | 幻觉率 |  |  | 平均得分
文档ID | 题目数 | 已完成 | Top1命中率 | Top3命中率 | 平均得分
DOC001
DOC002
DOC003
DOC004
DOC005

## 参数记录
独立留出测试使用的冻结RAGFlow配置
参数类别 | 参数名称 | 当前值 | 说明
知识库 | 知识库名称 | 医疗器械控制软件测试知识库 | 第一批文档DOC001—DOC005已Validated
模型 | LLM | deepseek-v4-flash（DeepSeek-Official） | 用于最终回答生成
模型 | Embedding | text-embedding-v4（Tongyi-Official） | 用于向量化
模型 | Rerank | qwen3-rerank（Tongyi-Official） | 用于召回结果重排序
检索 | 相似度阈值 | 0.20 | 独立留出测试冻结值
检索 | 向量权重 | 0.50 | 独立留出测试冻结值
检索 | 全文权重 | 0.50 | 独立留出测试冻结值
检索 | Top-K | 1024 | 送入Rerank的候选数量
检索 | Top N | 8 | 送入回答模型的最终引用片段数
DOC004 | 解析方法 | General / 512 / 分隔符 \n | 使用RAGFlow标题切片版Markdown
评测 | 题目数量 | 30 | 每份文档6题；与原50题不重复
评分 | 综合得分 | 检索2 + 引用1 + 回答4 - 幻觉2 | 满分7分，最低可为负分